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	TMS COMPANY MAXİ2200 ANESTEZİ CİHAZI KULANMA TALİMATI



1. AMAÇ
Anestezi cihazının doğru ve güvenli kullanımına yönelik işlemleri belirtmek.

2. KAPSAM
Laboratuvarda bulunan TMS company MAXİ2200 marka anestezi cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında MYO Anestezi Programı öğretim elemanları ve çalışanları sorumludur.

5. UYGULAMA
· Cihazın oksijen alışını sağlayan bağlantıları kontrol edilir. 
· Cihazın Azot alışını sağlayan bağlantıları kontrol edilir.
· Cihazın fişini takın.
· Cihazdan hastaya  gaz giriş çıkışını sağlayan hortum düzeneği uygun bir şekilde yerleştirilir.(yönü cihaza doğru olan hortum girişi ekspiryum için, cihazdan dışarı ok işareti olan hortum girişi inspiryumu sağlar, üzerinde balon işareti olan hortum girişi manuel ventilasyonu sağlar.)
· Cihaz yanındaki kırmızı açma düğmesi ile açılır.
· Flowmetrelere 02(Oksijen) ve N2O(Azot) gazlarının gelip gelmediği kontrol edilir.
· Cihazın self test ve gaz kaçağı kalibrasyonu yapılır.
· Balonu gaz kaçağı yönünden kontrol edilir.
· Cihazın kanister soda-Lime ile dolu olmasına  ve temiz olmasına dikkat edilir.
· Vaparizatörlerin inhalasyon ajanıyla dolu olmasına dikkat edilir.
· Hastaya hava akışını sağlayan hortum bağlanır, doktorun istediği ventilasyon modunun düğmesine, modu onaylamak için cihazın üzerindeki yuvarlak butona basılır, modun üzerinde yanan sabit sarı ışık onaylandığını gösterecektir.
· Cihaz  kullanılmadığı zamanlarda stand-by konumunda bırakılır.


6. [bookmark: _GoBack]İLGİLİ DÖKÜMANLAR
TMS Company MAXİ2200 cihazının firma tarafından verilmiş kullanım kılavuzları.
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